## Slide 1: 4D Flow血流速測定に基づく CFD血流解析システム （その１：手法と検証）
東京工業大学 | 大西 有希，青木 康平，天谷 賢治，
(株)アールテック | 清水 利恭，
名古屋大学 | 礒田 治夫，
浜松医科大学 | 竹原 康雄，
(株)アールテック | 小杉 隆司．

## Slide 2: はじめに
脳動脈瘤の破裂危険性などを定量的に 評価する診断手法として「患者固有CFD 血流解析」の実現が期待されている．
CFD血流解析の三大要件
  血液粘性モデルの設定
  血管形状の抽出
  流入出境界条件の決定
しかし，既存手法（超音波，2D cine PC-MR）では 血流速や血流量を正確に同定することは難しい．
いずれが不正確でも
CFD血流解析は
実用たり得ない

## Slide 3: 研究目的
近年，血管内部の血流速分布の時刻歴を測定できる3D cine PC-MR (4D Flow)が開発された．
ただし，血流動態は人体各部で様子が異なるため，
本発表では脳動脈瘤に絞って話を進める．
研究目的：
4D Flowを用いることにより，正確な患者固有CFD
血流解析が実施できるシステムを開発する．
4D Flow
シーケンス
で撮影
MRI

## Slide 4: 発表の流れ
その１（本発表）
  CFD血流解析の三大要件
    血液粘性モデルの設定
    血管形状の抽出
    流入出境界条件の設定
その２（次の発表）
  システム構成とデータフローについて
  画像処理ソフトでの処理について
駆け足で
結果のみ
紹介
← 本研究最大の特徴
なので詳しく紹介

## Slide 5: 基本的なCFD解析条件の設定
メッシュ作成条件 | 
使用ソフトウェア | GAMBIT（ANSYS）
境界層メッシュ初期厚さ | 0.03[mm]
境界層メッシュ成長率 | 1.2
境界層メッシュ数 | 4
境界層メッシュタイプ | 三角柱
（境界層厚さ） | 0.161[mm]
その他メッシュ寸法 | 0.1[mm]
その他メッシュタイプ | 四面体
CFD解析条件 | 
使用ソフトウェア | CFX（ANSYS）
解析タイプ | 非定常 （逐次定常解析でも可）
時間刻み幅 | 0.01[s]
収束判定値 | 10-5（最大値）
3mm
4mm
生成されたメッシュ

## Slide 6
１．血液粘性モデルの設定

## Slide 7: 血液の流体粘性モデル
  Newtonian model
  Non-Newtonian model
  （Carreau model）
脳動脈瘤に対する非定常解析にてCFD解析結果を比較
各モデルの剪断速度と粘性係数の関係
各モデルの剪断速度と剪断応力の関係

## Slide 8: 検証結果（WSS分布）
Newtonian model
Non-Newtonian model
大きな違いはみられない．
脳動脈瘤のWSSを評価する場合において，
血液の非ニュートン性の影響は小さい．
【血管壁剪断応力（WSS）】
血流が血管壁に与える摩擦力
脳動脈瘤の破裂に関与
WSS
：血流速ベクトル
血管壁
血液

## Slide 9
２．血管形状の抽出

## Slide 10: MRによる形状測定の精度検証実験
今回検討する測定法
非造影4D Flow（PC-MRA）
造影MRA（CE-MRA）
検証内容
上記２つの形状測定法について精度検証を行う．
測定物は内径4mmの直円管
実験装置

## Slide 11: 検証結果（抽出された形状）
PC-MRA(4D Flow)
CE-MRA
y-coordinate (m)
造影剤を用いないPC-MRA:凸凹だらけの形状
造影剤を用いたCE-MRA：スムーズな形状
y-coordinate (m)
・撮影画像
・抽出形状
・撮影画像
・抽出形状

## Slide 12: 検証結果（CFD解析で得たWSS分布）
［平均誤差］
5.9%±20.8%
脳動脈瘤のWSSを評価する場合において，
造影剤なしのPC-MRAでは，現状，コントラストが足りない．
造影剤ありのCE-MRAなら差当り許容できる精度で形状が 抽出できる．
PC-MRA (4D Flow)
CE-MRA
［平均誤差］
0.3%±7.5%

## Slide 13
本日の主題
３．流入出境界条件の設定

## Slide 14: 提案手法
流入出境界条件決定法の現状
  標準的とされる流量を与える
  WSSが標準的な値となるような流量を与える
  上記流量をWomersly流速プロファイルで与える
  物理的根拠に乏しい
  2D cine PC-MRで測定した断面流速分布を与える
  測定誤差が大き過ぎる
提案手法
対象血管内部の血流速分布の時刻歴を測定できる3D cine PC-MR (4D Flow)を用いて流入出境界条件を与える．

## Slide 15: 4D Flow流速測定誤差評価実験
成分毎の流速測定誤差のヒストグラム
x,y,z成分全てで平均値ほぼゼロの正規分布をしている
分散は相当大きい（ mm/s）
4D Flowの流速ベクトルの生データは信用できないが，統計的な平均値（断面流量など）はある程度信頼できる．

## Slide 16: 決定手順（１） 断面流量の推定
【ポイント】
  血液は非圧縮性流体とみなせる
  血流量に対して血管の膨張・収縮体積は充分小さい
⇒ 血管分岐が無い限り，流量はあらゆる断面で等しい
【推定方法】
  BC面近傍に多数の仮想断面を作成
  各仮想断面の断面流量を計算
  全の平均を計算する
  大数の法則より，を大きくすればは真値に収束

## Slide 17: 決定手順（１） 断面流量の推定
【推定方法の続き】
  全流入出境界の流量の和がゼロとなるよう に対して最小ノルム補正を行う．
  例）
  補正後の断面流量を推定値とする．
制約条件
評価関数
  充分長く血管が撮影されている場合，を流量BCで使用

## Slide 18: 決定手順（２） 流速分布のスムージング
【ポイント】
  4D-Flow測定生データから得たBC面上の流速分布は ギザギザ ⇒ ローパスフィルタでスムージングされた
  流速分布を得る
【スムージング手法】
  移動最小二乗法（MLS）を使用

## Slide 19: 決定手順（３） 流速分布の流量補正
【ポイント】
  手順（１）より，正確な流量が決定
  手順（２）より，およそのスムーズな流速分布が決定
⇒スムーズな流速分布の流量を正確な流量に一致させる
【補正手法】
  流速分布全体を定数倍するだけ
この流速分布を
流速BCとして
使用する

## Slide 20: 検証実験（装置）
内径３mmの直管と曲がり管を撮影
作動流体はグリセリン水溶液（造影剤なし）
定常流ポンプで定常層流を作成
流量をメスシリンダーで測定
直管
曲がり管

## Slide 21: 検証実験（撮影結果）
4D-Flow流速ベクトル分布の生データ
実際は層流であるが，まるで乱流に見える程 大きな測定誤差を含んでいる．
直管
曲がり管

## Slide 22: 検証実験（流量の比較）
１１個の仮想断面を用いて流量を推定
誤差3％以下で流量が推定できた
 | 正解流量 [mm3/s] | 推定流量 [mm3/s] | 誤差
直管 | 1150.1 | 1130.3 | 1.7%
曲がり管 | 1150.3 | 1182.0 | 2.8%
直管
曲がり管

## Slide 23: 検証実験（断面流速の比較）
流速分布もそれなりに正解と合致している
直管
曲がり管
正解
提案手法

## Slide 24: 検証実験（断面流速の比較）
流量は充分正確 ＋ 流速分布もそれなりに合致
短い助走距離で正確な流れと一致する
実用的に充分な精度で境界条件を決定出来ている
直管
曲がり管

## Slide 25
まとめ

## Slide 26: まとめ
  3D cine PC-MR（4D Flow）を利用した正確な患者固有CFD血流解析システムを開発した．
    4D Flowにより正確な流入出境界条件を決定できる．
    血液の非ニュートン性は考慮するに越したことはないが， ニュートン流体で解析したとしてもその誤差は比較的小さい．
    造影剤を使わない限り形状抽出の精度は未だ充分ではなく，非造影時の形状抽出誤差が相当大きい． （現状最大の問題！！）
    流体構造連成解析の必要性は別途検討が必要．
次の講演にて，システムの具体的なデータフロー について発表します．

## Slide 27
付録

## Slide 28: Phase Contrast (PC) cine MRの原理
Phase Contrast法
Velocity encoding (VENC) により遅いあるいは速い 流れに感度を合わせる
心電図同期により心周期の様々な時間に複数の画像を収集し、心周期の各ポイントの画像を得る手法
マグニチュード画像と位相画像が生成される
cine MR法

## Slide 29: ２次元シネ位相コントラス磁気共鳴法 （2D cine PC MR）
マグニチュード画像
X方向にエンコードした位相画像
Y方向にエンコード した位相画像
位相情報を合成
流速ベクトル画像

## Slide 30: ３次元シネ位相コントラスト磁気共鳴法 （3D cine PC MR = 4D Flow）
M. Markl et al. JMRI, (2003)

## Slide 31: 4D-Flowの原理
撮像シークエンスはradiofrequency-spoiled gradient-echoが基本
３軸全てに速度エンコード（時間軸と合わせて４次元データ）
Segmented k-spaceでデータ収集
心電図に同期させてデータ収集
時間分解能は 4*4*TR
～
～
～
～
20 phases
信号強度図
X方向の速度成分を持つ３次元データ
心電図
Z方向の速度成分を持つ３次元データ
Y方向の速度成分を持つ３次元データ

## Slide 32: 撮影パラメータ
Scanar | GEHC Signa HDxt 3.0T
Coil | 8ch Headcoil
Repetition Time (TR) | 4.9[ms]
Echo Time (TE) | 2.2[ms]
Flip Angle (FA) | 1.5[deg]
Band Width (BW) | 62.5[kHz/Pixel]
Number of Excitations (NEX) | 1
Field of View (FOV) | 180 x 180 [mm^2]
Matrix Size | 160 x 160
In-plane ZIP | 512
Slab Thickness | 33 [mm]
Number of Slices | 34
Slice ZIP | 2
Reconstructed Voxel Size | 0.352 x 0.352 x 0.485 [mm^3]
Velocity Encoding (VENC) | 1.0 [m/s]
Slew Rate (SR) | 150 [mT/m/ms]

## Slide 33: メッシュサイズ変化によるWSS変化
脳動脈瘤のWSSをANSYS CFX （Node-Centered Control Volume FVM）で評価する場合，
本例題で100万ノード，400万セルが最低必要．
我々の推奨するメッシュ
左図の３倍のノード数を持つメッシュ

## Slide 34: 非定常解析と遂次定常解析の比較検討
一般的な脳動脈瘤の場合，
  Reynolds数は500程度
  ⇒ 円管の臨界レイノルズ数（約2000）を大きく 下回っているので，流れは層流である．
  Womersley数は２程度 ⇒ 逐次定常とみなせる範囲（Womersley数が １以下）をわずかに超えた拍動流である．
そこで・・・
実際に「非定常解析」と「逐次定常解析」を行い，
どの程度の違いが出るかを確認する

## Slide 35
【Womersley数】 拍動流の乱れを表す指標
α＜1：逐次定常とみなせる
α＞10：逐次定常とみなせない
逐次定常とみなせる領域からはわずかにずれている．
脳動脈瘤の場合
R=1.5mm，ω=2πとすると・・・

## Slide 36
【逐次定常解析】
  各Time-Stepにおける定常解析の重ね合わせ．
  ナビエ‐ストークス方程式の時間項を無視．
  非定常解析より計算時間が短い．

## Slide 37: 【直円管（直径3mm）の理論解での比較】
Chart: 時間(s)
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1
 | 0.0022351 | 0.0029258 | 0.0035488 | 0.0040433 | 0.0043608 | 0.0044702 | 0.0043608 | 0.0040433 | 0.0035488 | 0.0029258 | 0.0022351 | 0.0015444 | 0.00092134 | 0.00042686 | 0.00010939 | 0 | 0.00010939 | 0.00042686 | 0.00092134 | 0.0015444 | 0.0022351
流入量
直径方向の流速分布
t=0[s]
t=0.5[s]
非定常
逐次定常
WSS

## Slide 38: 脳動脈瘤CFD血流解析でのWSS比較
非定常解析（ s） 逐次定常解析
脳動脈瘤のWSSを評価する場合において，
非定常解析でも逐次定常解析でも大差はない．

## Slide 39
 | 直円管 | 脳動脈瘤 | タイムステップ数
メッシュ数 | 2,128,374 | 2,904,789 | 
 | 計算時間 | 計算時間 | 
非定常解析 | 6時間45分 | 13時間23分 | 201
逐次定常解析 | 2時間41分 | 8時間05分 | 20
以上の結果から，逐次定常解析により （非定常解析より短い時間で） 十分妥当な近似解が得られることが分かった．
【計算時間の比較】
（TSUBAME，並列数12）

## Slide 40: 非定常解析の時間刻みの検討
s とした場合の解を正解（参照解）とし，s とした解の誤差を計算
s で，正解とほとんど同じ解（流速のRMSEが0.001 m/s以下）が得られる．

## Slide 41: 4D-Flow測定誤差評価実験（装置）
二重円筒から成る回転式ファントム
40wt%グリセリン水溶液（造影剤なし）
GEHC Signa HDxt 3.0T ＋ 8ch Brain Array
内側円筒容器を剛体回転 ⇒ 流体も剛体回転

## Slide 42: 4D-Flow測定誤差評価実験（結果）
ある水平断面上の流速分布
流れのおよその分布は測定出来ている
明らかに不正な流速点が多数存在する
ランダム誤差が含まれているように見える
回転速度が0 rpmの場合
回転速度が360 rpmの場合

## Slide 43: 11断面流量の内訳の一例
断面番号 | 断面流量 [mm3/s]
断面１ | 1090
断面２ | 1141
断面３ | 1155
断面４ | 1107
断面５ | 1117
断面６ | 1163
断面７ | 1226
断面８ | 1150
断面９ | 1221
断面10 | 1310
断面11 | 1324
平均値：1182.2 mm3/s， 標準偏差：75.1 mm3/s
正解値：1150.3 mm3/s， 推定誤差：2.8 %

## Slide 44: BA-SCA動脈瘤
右脳底動脈上小脳（BA-SCA）動脈瘤
一般的な流入量は3000±600 mm^3/sで標準偏差が平均値の20%と大きい．
多数の流出血管があり，それらの統計的な流量は明らかではない．
正確な患者固有CFD血流解析のためには
全流入出血管の流量測定は不可避である．
対象血管領域全体の流速分布を比較的高速に
測定できる4D Flow測定を利用するのが
最も適した方法である